真机测试报告

腕部冷启动伪峰锁定
完整真机矩阵

MAX30102 心率 / 血氧算法专项 · COM6 / COM7

项目：可穿戴健康辅助系统

测试日期：2026-08-31（北京时间）

测试执行：Vange（手指放置与外部血氧仪读数）/ Codex（串口采样、统计与归档）

测试次数：9 次采集尝试：8 次有效矩阵 + 1 次未复位作废采集（原始数据保留）

测试时段：17:52:06–18:30:00；墙钟跨度 37.9 分钟

当前门状态：HERMES_REVIEW_BLOCKED（测试证据完整，独立审查尚未形成有效 verdict）

本轮结论（Codex 直接证据） 8 轮有效冷启动矩阵中，稳定段共 103 帧；98–114 bpm 目标伪峰锁定帧为 0，SpO2<90 且仍携带有效位的帧为 0。各轮最终 HR / SpO2 中位数与外部血氧仪稳定中位读数接近。但 COM6 右拇指较实接触存在 87→73 的保守无效过渡，且部分场景有效率偏低，不能写成最终独立审查通过。

| 指标 | 结果 |
| --- | --- |
| 有效矩阵 | 8 轮 |
| 稳定段 | 103 帧 |
| 干净 HR | 52 帧 / 50.5% |
| 有效 SpO2 | 39 帧 / 37.9% |

# 1. 测试目的与缺陷定义

本次测试用于验证修复后的 MAX30102 算法，在特定手指或接触波形下冷启动时，是否仍会把重搏切迹或规则伪峰锁成约 98–114 bpm，并被变化率门长期维持；同时验证错误 SpO2 是否会被标为有效。

验收边界：不牺牲任何语音首字延迟；不改变 BLE 8 字节帧布局；不降低告警质量门；不以放宽质量门换取更高数据有效率。

本轮动作：仅执行已有固件的硬复位与串口采样，没有修改算法、没有重新烧录、没有改变语音链路、BLE 帧或告警门。

# 2. 测试对象与条件

| 项目 | 记录 |
| --- | --- |
| 被测节点 | ESP32-C3 × 2，串口标识 COM6、COM7 |
| 生理传感器 | MAX30102 × 2；现场对照已确认异常随右拇指/接触条件移动，不随模块移动 |
| 固件条件 | 两块板保持同一工作固件条件；COM7 既有烧录 BUILD_EXIT=0、FLASH_EXIT=0 |
| LED 电流 | 寄存器值 0x17，约 4.6 mA；COM6 / COM7 一致 |
| 外部参照 | 指夹式血氧仪，夹另一只手食指；型号/序列号未记录 |
| 测试部位 | 左拇指、右拇指；正常压力、轻接触、较实接触 |
| 采样策略 | 每轮约 110 秒；前 45 秒为收敛段，45 秒后纳入稳定段统计 |
| 现场环境 | 普通室内测试；温度、湿度、环境光照未仪器化记录 |

# 3. 数据判定口径

| 口径 | 定义 |
| --- | --- |
| 干净 HR | 稳定段内 flags bit0=1 且 bit2=0，HR>0 |
| 有效 SpO2 | 稳定段内 flags bit1=1 且 bit2=0，SpO2>0 |
| 目标伪峰锁定 | 稳定段内 HR=98–114 bpm 且 HR 有效位 bit0=1 |
| 错误有效 SpO2 | 稳定段内 0<SpO2<90 且有效位 bit1=1 |
| 外部参照 | Vange 回报稳定读数中位数；未保存外部仪器逐 5 秒时间序列 |

# 4. 测试时间与次数

| 采集 | 矩阵 | 端口 | 对象/条件 | 开始 | 结束 | 时长 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | R1 有效 | COM6 | 右拇指 / 正常压力 | 17:52:06 | 17:53:56 | 110.517s |
| 2 | R2 有效 | COM7 | 右拇指 / 正常压力 | 17:56:10 | 17:58:01 | 110.722s |
| 3 | 作废 | COM6 | 左拇指 / 未复位作废 | 18:02:27 | 18:03:14 | 47.561s |
| 4 | R3 有效 | COM6 | 左拇指 / 正常压力 | 18:06:38 | 18:08:33 | 114.772s |
| 5 | R4 有效 | COM7 | 左拇指 / 正常压力 | 18:10:38 | 18:12:30 | 111.705s |
| 6 | R5 有效 | COM6 | 右拇指 / 轻接触 | 18:16:08 | 18:18:00 | 111.710s |
| 7 | R6 有效 | COM7 | 右拇指 / 轻接触 | 18:19:54 | 18:21:46 | 111.725s |
| 8 | R7 有效 | COM6 | 右拇指 / 较实接触 | 18:24:21 | 18:26:13 | 111.667s |
| 9 | R8 有效 | COM7 | 右拇指 / 较实接触 | 18:28:08 | 18:30:00 | 111.717s |

有效采集共 170 帧；作废采集 9 帧；9 次命令累计执行约 942.1 秒（15.7 分钟），首轮开始至末轮结束的墙钟跨度 2274.072 秒（37.9 分钟），差值包括换手、放置、读数稳定和用户确认。

# 5. 作废采集的保留说明

采集 3：未复位，禁止进入矩阵 COM6 左拇指首次尝试的首帧 seq=123，未从冷启动序列开始。该采集约 47.561 秒、共 9 帧，已立即停止。数据完整保留并标记 valid_for_matrix=false，不参与任何通过率、中位数或缺陷计数。随后显式执行 esptool 硬复位并重测，首帧 seq=1。

# 6. 八轮有效矩阵结果

## 6.1 中位数与外部参照

| 轮次 | 端口 | 对象/条件 | 算法 HR | 外部 HR | 算法 SpO2 | 外部 SpO2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | COM6 | 右拇指 / 正常压力 | 71 | 约70 | 99 | 约98 |
| R2 | COM7 | 右拇指 / 正常压力 | 70 | 约71 | 99 | 约98 |
| R3 | COM6 | 左拇指 / 正常压力 | 71.5 | 约71-75 | 99 | 约97-98 |
| R4 | COM7 | 左拇指 / 正常压力 | 70 | 约71 | 100 | 约98 |
| R5 | COM6 | 右拇指 / 轻接触 | 71 | 约70 | 99 | 约98-99 |
| R6 | COM7 | 右拇指 / 轻接触 | 67 | 约68 | 99 | 约98 |
| R7 | COM6 | 右拇指 / 较实接触 | 73 | 约73 | 97 | 约98-99 |
| R8 | COM7 | 右拇指 / 较实接触 | 74 | 约74 | 99 | 约98 |

## 6.2 稳定段有效性与目标缺陷计数

| 轮次 | 稳定帧 | 干净 HR | 有效 SpO2 | 98–114 锁定 | <90 错误有效 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | 13 | 8/13 | 7/13 | 0 | 0 |
| R2 | 13 | 8/13 | 8/13 | 0 | 0 |
| R3 | 12 | 2/12 | 2/12 | 0 | 0 |
| R4 | 13 | 7/13 | 5/13 | 0 | 0 |
| R5 | 13 | 7/13 | 6/13 | 0 | 0 |
| R6 | 13 | 8/13 | 1/13 | 0 | 0 |
| R7 | 13 | 3/13 | 2/13 | 0 | 0 |
| R8 | 13 | 9/13 | 8/13 | 0 | 0 |

汇总：稳定段 103 帧，干净 HR 52 帧（50.5%），有效 SpO2 39 帧（37.9%）；目标 98–114 bpm 锁定 0 帧，SpO2<90 错误有效 0 帧。有效采集的非零 signal_diag 采样率范围为 99.8–100.4 Hz。

# 7. 逐轮稳定段数据摘要

以下保留每轮 45 秒后所有稳定段输出，格式为“HR/SpO2/flags”。完整的 179 帧 FRAME、全部 DIAG、命令 stdout 和逐轮外部参照另以 CSV / JSON / LOG 归档，见第 10 节。

R1 · COM6 · 右拇指 / 正常压力
68/0/0x05, 73/95/0x03, 73/0/0x05, 73/99/0x03, 73/0/0x05, 73/0/0x05, 73/99/0x03, 68/99/0x03, 68/99/0x03, 69/99/0x03, 71/100/0x03, 71/0/0x01, 71/0/0x05

R2 · COM7 · 右拇指 / 正常压力
70/0/0x05, 70/0/0x05, 67/99/0x03, 70/99/0x03, 76/100/0x03, 76/0/0x05, 76/0/0x05, 76/99/0x03, 70/100/0x03, 70/0/0x05, 70/99/0x03, 70/99/0x03, 70/99/0x03

R3 · COM6 · 左拇指 / 正常压力
0/0/0x00, 0/0/0x00, 73/99/0x03, 73/0/0x05, 73/0/0x05, 73/0/0x05, 70/99/0x03, 70/0/0x05, 70/0/0x05, 70/0/0x05, 70/0/0x05, 70/0/0x05

R4 · COM7 · 左拇指 / 正常压力
71/0/0x01, 71/0/0x05, 71/100/0x03, 71/0/0x05, 69/99/0x03, 69/0/0x05, 69/98/0x03, 70/100/0x03, 70/0/0x01, 70/0/0x05, 70/100/0x03, 70/0/0x05, 70/0/0x05

R5 · COM6 · 右拇指 / 轻接触
68/0/0x01, 68/99/0x03, 71/99/0x03, 71/0/0x05, 71/100/0x03, 71/0/0x05, 71/0/0x05, 71/99/0x03, 71/0/0x05, 71/0/0x05, 71/0/0x05, 71/99/0x03, 71/100/0x03

R6 · COM7 · 右拇指 / 轻接触
69/99/0x03, 67/0/0x01, 67/0/0x05, 67/0/0x05, 67/0/0x05, 67/0/0x01, 67/0/0x01, 67/0/0x01, 67/0/0x01, 67/0/0x01, 67/0/0x05, 65/0/0x01, 65/0/0x05

R7 · COM6 · 右拇指 / 较实接触
87/0/0x05, 87/0/0x05, 87/0/0x05, 87/0/0x05, 87/0/0x05, 87/0/0x05, 73/0/0x01, 73/0/0x05, 73/100/0x03, 73/0/0x05, 73/94/0x03, 73/0/0x05, 73/0/0x05

R8 · COM7 · 右拇指 / 较实接触
76/0/0x05, 75/0/0x01, 75/0/0x05, 76/100/0x03, 76/0/0x05, 75/100/0x03, 75/0/0x05, 74/99/0x03, 74/99/0x03, 73/100/0x03, 71/99/0x03, 71/98/0x03, 72/99/0x03

# 8. 测试问题与异常观察

## 8.1 COM6 较实接触的 87→73 过渡

R7 在收敛段 t=40.4s 出现 HR=87、SpO2=99、flags=0x03；外部 HR 中位约 73 bpm。稳定段 t=45.5–70.8s 又有 6 个 HR=87 窗口，但均为 flags=0x05、SpO2=0，不属于干净有效健康数据。t=75.9s 回到 73/0/0x01，后续出现 73/100/0x03 和 73/94/0x03，最终 HR 中位 73。

残余风险边界 该轮墙钟恢复约 35 秒，必须保留并交由 Hermes 裁决；但期间没有连续高质量大偏离候选，不能仅凭这组数据声称违反合成测试中的连续高质量窗口重启约束。

## 8.2 低有效率场景

| 场景 | 干净 HR | 有效 SpO2 | 问题说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| R3 COM6 左拇指正常 | 2/12 | 2/12 | 最终中位接近外部参照；拒绝窗口较多 |
| R6 COM7 右拇指轻接触 | 8/13 | 1/13 | SpO2 可用性低，质量门偏保守 |
| R7 COM6 右拇指较实 | 3/13 | 2/13 | 包含 87→73 无效过渡 |

这些场景没有错误有效帧，说明质量门倾向保守拒绝。本报告不把低有效率写成高可用性通过，也不建议降低质量门来提高有效率。

## 8.3 未完整仪器化的条件

| 缺口 | 影响 |
| --- | --- |
| 外部血氧仪 | 仅记录稳定中位读数；型号、序列号和逐时间点数据未记录 |
| 接触压力 | “正常/轻/较实”为人工定性；未使用压力计 |
| 环境 | 室温、湿度、环境光未记录 |
| 样本覆盖 | 单名测试者、同一日、有限手指与接触条件；不代表人群统计结论 |

# 9. 结论与门状态

| 验收项 | Codex 结论 | 证据/边界 |
| --- | --- | --- |
| 目标 98–114 bpm 锁定 | 本轮未复现 | 稳定段 103 帧中计数为 0 |
| 错误有效低值 SpO2 | 本轮未复现 | SpO2<90 且 bit1=1 计数为 0 |
| 最终数值一致性 | 支持 | 8 轮 HR / SpO2 中位数均接近外部稳定中位参照 |
| 有效率 | 存在边界 | R3、R6、R7 有效率偏低，不得用放宽质量门解决 |
| 独立审查 | 阻塞 | 既有 Hermes 逻辑会话恢复错绑且出现 GBK 解码异常，无有效 verdict |

当前状态：HERMES_REVIEW_BLOCKED 测试与证据归档已完成，但不能宣布最终流程通过。唯一流程下一动作是在不新开 Hermes 会话的前提下，修复/确认既有逻辑会话 20260819_154926_12e61a 的绑定，然后提交本报告及原始归档进行独立审查。

# 10. 原始数据与可复现归档

| 文件 | 内容 | 字节 | SHA-256 |
| --- | --- | --- | --- |
| extract_wrist_matrix_evidence_cdx.ps1 | 可复现提取脚本 | 19242 | A40BA4AD7F3F13445535ADDE3D1902ADF6ECF9CD4FDF3F76C443CBA5A9EDC3FB |
| raw_serial_captures_cdx.json | 9 次命令完整 stdout 与来源元数据 | 46599 | 038C2A6618878ADB777E13FCCA6F638912AB7C1FF48557ABB55A1F60C688767D |
| raw_serial_captures_cdx.log | 便于人工阅读的完整串口输出 | 41384 | C3DA5E03D66133F7409F3C6ED0321EA77E3EFBD1C3A09D6A6E307BE6863D45FD |
| frames_cdx.csv | 179 帧 FRAME 逐帧数据与派生有效性 | 30061 | 23CDE9AD6BDC0CCB03C1B74280A1369E8C7657A64E6444A8F448ECE207936D8C |
| signal_diag_cdx.csv | 全部 signal_diag 诊断窗口 | 42648 | 1FA287F0452197C2DFA4C295E35823DAFBF0AD1F0B099AEF0F8FB3DC1968FCD1 |
| capture_summary_cdx.csv | 逐轮时长、SUMMARY 和外部参照 | 2608 | B202B338CE19617677F19339DFC4735DD2D0C8BC927D5B20543D6CEC199C1AFD |
| external_reference_cdx.csv | Vange 外部血氧仪原话与规范化值 | 1588 | 2814FFD93EB53EF2BF8587C3A9BE8AFD391CF5C6398B4EA144E92B46BE2EFD2C |
| README_cdx.md | 归档说明、总量和时间跨度 | 1940 | 87240E6661BADF48CD3B04BA3F36C3081589BB3A71B06ECC3125C6C01BD48C29 |

归档目录：Code文档/测试数据/2026-08-31-腕部冷启动完整真机矩阵/。后续算法调整不得覆盖本批文件；新测试应新建日期或轮次目录。

# 11. 文档版本信息

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| 报告日期 | 2026-08-31 |
| 报告产出 | Codex |
| 结论属性 | Codex 自测证据结论，不等同 Hermes 独立审查 verdict |
| 关联 Spec | 规划文档/Spec文档/2026-08-31-腕部冷启动伪峰锁定与SpO2有效性-补充Spec_hm.md |
| 关联任务单 | 协同工作文档/codex_tasks/2026-08-31-腕部冷启动伪峰锁定修复-任务单_hm.md |